ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: “Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ Карнобат” ЕООД”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„МБАЛ Карнобат” ЕООД, гр. Карнобат Стара Планина № 180

Предмет:

Предмет на настоящата процедура е: “Доставка на медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ Карнобат” ЕООД” по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - "Доставка на нов многофункционален стационарен ехограф за нуждите на неврологично отделение на "МБАЛ Карнобат" ЕООД";

Обособена позиция № 2 "Доставка на нов апарат за хемодиализа за нуждите на отделение по хемодиализа към "МБАЛ - Карнобат" ЕООД.

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ Карнобат” ЕООД  - многофункционален стационарен ехограф – 1 бр. и апарат за хемодиализа – 1 бр.

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

І. Изисквания към доставката на апаратурата:

1. Апаратите /ехограф и апарат за хемодиализа/ трябва да бъдат фабрично нови, неупотребявани, недемонстрационни и да отговарят на техническата спецификация, дадена от Възложителя;

2. При доставката апаратите следва да бъдат въведени в експлоатация, както и да бъде проведено обучение на медицинския персонал.

ІІ. Техническа спецификация

1. По Обособена позиция № 1 - "Доставка на нов многофункционален стационарен ехограф за нуждите на неврологично отделение на "МБАЛ Карнобат" ЕООД", предлаганият многофункционален стационарен апарат трябва да отговаря на следните технически характеристики:

| I. | Задължителни минимални технически изисквания: |
| --- | --- |
| 1. | Висока маневреност и компактност на системата с широчината не по-голяма от 50cm и теглото не по-голямо от 60 kg |
| 2. | Голям LCD цветен монитор не по-малък от 19" |
| 3. | Главен контролен панел за управление на ехографа със задно осветление на бутоните и пълна буквено-цифрова клавиатура. |
| 4. | 4 активни конектора за трансдюсери (вкл. един за доплеров писалков трансдюсер) |
| 5. | Честотен диапазон: 1 - 18 MHz или по-голям |
| 6. | RF ( радиочестотен) сигнален процесинг за измервания в реално време |
| 7. | Напълно цифрово формиране на УЗ лъч |
| 8. | Програмируема апертура и динамичен фокус |
| 9. | Дълбочина на проникването в обхват не по – малък от 30-360 mm (в зависимост от трансдюсера) |
| 10. | Тъканно-хармонично изображение с минимум 4 избираеми от оператора честотни диапазона. |
| 11. | Стандартни изобразителни режими, включително B (2D), 2 B, М, В+М. |
| 12. | Стандартни доплерови режими, включително цветен, мощен, дирекционален, пулсов доплер |
| 13. | Постоянно вълнов ( CW) доплер със скоростен обхват най-малко до 30 m/s. |
| 14. | Допълнителна специализирана доплерова модалност със свръхвисока резолюция за детекция на фини и бавни потоци. |
| 15. | Дуплекс и триплекс в реално време при комбинации на изобразителните режими |
| 16. | Бутон за автоматична оптимизация на параметрите на спектралния доплер (базова линия, PRF, усилване). |
| 17. | Бутон за автоматична оптимизация на параметрите на двуразмерния образ (аксиална и латерална резолюция, контрастна резолюция, общо и зоново усилване) |
| 18. | Технология за подобряване на качеството на изображение чрез адаптивно филтриране на ултразвуковия образ. Режимът да работи в реално време без забавяне честотата на кадрите и да притежава възможност за отделни настройки на степента на детайлната резолюция, изглаждане на картината, подчертаване границите на структурите |
| 19. | Режим на съставно сканиране за подобряване качеството на изображението чрез намаляване на артефактите, сенките и ултразвуковия шум. Да притежава възможност за едновременно наслагване на различни сканове, получени при различен ъгъл към повърхността на трансдюсера. Избор на броя на наслагвани сканове от оператора най-малко от 1 до 8. |
| 20. | Поддръжка на монокристални трансдюсери |
| 21. | Режим на контраст-усилена ехография , приложим за всички видове трансдюсери |
| 22. | 2D базиран анализ на Strain и Strain Rate ( Speckle tracking echocardiography) за оценка на регионалната функция на лявата камера; |
| 23. | Накланяне на двуразмерния образ (Steering) и трапецовидно разширение на зрителното поле за линеарни трансдюсери |
| 24. | Възможност за ретроспективно създаване на клипове от „замразена” поредица от образи |
| 25. | Възможност за измервания и постобработка на записаните клипове, включително промяна на образните параметри |
| 26. | Режим на детайлен преглед с едновременно извеждане на един екран на най-малко 4 поредици от образи при различни скорости на възпроизвеждане: няколко степени на забавяне и ускоряване на изходната скорост. |
| 27. | Пълен набор предварителни настройки, специализирани измервания и протоколи, приложими за абдоминална диагностика, малки органи, щитовидна жлеза, мускулно-скелетни, гърда |
| 28. | Пълен набор предварителни настройки, специализирани измервания и протоколи, приложими за васкуларни изследвания |
| 29. | Операционна система Windows |
| 30. | Вградена в апарата база данни с голям капацитет |
| 31. | Операторът да има възможност за създаване и обмяна на информацията с външни (резервни) бази данни: на CD/DVD, на USB памет, на мрежови дискове |
| 32. | Вградени CD/DVD устройство, вътрешен Hard Disk |
| 33. | Съвместимост с принтери: аналогови и цифрови термовидеопринтери ( RGB, Video Composite и USB), стандартни Windows базирани принтери ( USB, LAN и WIFI) |
| 34. | USB, LAN, видео изходи: (XVGA, S-Video, C-Video, RGB) |
| II. | Задължителна окомплектовка: |
| 1. | 1 бр. линеарен трансдюсер -пълен честотен диапазон: не по – малък от 6-18 MHz -максимална дълбочина на проникване не по – малка от 9 см - линеен размер на сканиращата повърхност (2D): не по-малък от 40m |
| 2. | 1.бр. монокристален секторен трансторакален трансдюсер с фазова матрица за транскраниални/ кардиологични изследвания - честотен диапазон не по – малък от 4-1 MHz - поддръжка на тъканно-хармонично изображение; - поддръжка на контраст усилена ехография |
| III. | Задължителни възможности за надграждане: |
| 1. | Обемен линеарен 4D трансдюсер за съдови изследвания |
| 2. | Специализиран доплер за диагностика на коронарните артерии. |
| 3. | Режим на измерване на артериалната еластичност с автоматично построяване на кривата на налягането |
| 4. | Режим на еластография |
| 5. | Режим за автоматично определяне на дебелината на комплекса интима и медия |
| IV. | Незадължителна окомплектовка: |
| 1. | Режим за автоматично определяне на дебелината на комплекса интима и медия върху образа в реално време (он-лайн ) с помощта на директен анализ на радиочестотния сигнал |
| 2. | Софтуер за инсталация на поне 5 броя външни Windows® базирани компютърни системи със следните възможности на програмата: - интерфейс, еднакъв с този на ехографа - импорт на системни файлови формати от ехографската система - преглед, архивиране, пост процесинг и разпечатване на образи и резултати от изследванията - извършване на общи и специфични за отделните приложения измервания и формиране на протоколи - експортиране на данни към стандартни компютърни формати за клипове, изображения и текстови файлове |
| 3. | Възможност за неограничено по време проспективно създаване на клипове (създаване на клипове едновременно със сканирането) |

Моделът на предлагания многофункционален стационарен ехограф трябва да бъде изведен на пазара не по-рано от 2013 година.

2. По Обособена позиция № 2 "Доставка на нов апарат за хемодиализа за нуждите на отделение по хемодиализа към "МБАЛ - Карнобат" ЕООД, апаратът за хемодиализа трябва да отговаря на следните технически характеристики:

| І. | ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ |
| --- | --- |
| 1 | Да позволява профилиране на натрия и ултрафилтрацията. |
| 2 | Да може да провежда унипунктурна диализа, клик-клак. |
| 3 | Да има възможност за провеждане на ацетатна, както и на бикарбонатна диализа. |
| 4 | Да притежава модул за суха бикарбонатна субстанция. |
| 5 | Да осигурява във всеки момент от процедурата стартиране на изолирана ултрафилтрация (дифузия). |
| 6 | Да е от отворен тип – да позволява използването на кръвни линии, диализатори и диализни концентрати и от други производители. |
| 7 | Да има измерване и защитни системи на артериално, венозно и трансмембранно налягане. |
| 8 | Да има възможност за настройване на температурата на диализния разтвор в границите от 35 до 39 ̊C. |
| 9 | Да има хепаринова помпа с възможност за доставяне на дози от 0 до 10 мл/ч + болус макс. 5 мл/болус. |
| 10 | Да притежава програми за качествена дезинфекция с кисели и основни дезинфектанти като програмите за гореща дезинфекция или промивка да бъдат на 450 мл/мин а тези за студена на 600 мл/мин. |
| 11 | Да има вградена система за разпознаване на коректния дезинфектант за съответната програма на дезинфекция. |
| 12 | Да разполага с програма за топлинна дезинфекция (температура до 85°С). |
| 13 | Да използва система за обемно контролирана ултрафилтрация с точност 0,5% и скорост от 0 до 4000 мл/час. И да показва постоянно параметрите UF Цел, UF време, UF скорост и UF обем. |
| 14 | Да притежава детектор за наличие на кръв в диализната течност ≤ 0,5 мл/кръв/мин – при Hct=25 и замърсяване на хидравличната система. |
| 15 | Да притежава ултразвуков въздушен детектор 22 мм. |
| 16 | Да притежава оптичен детектор за наличие на кръв или физиологичен разтвор в кръвната линия. |
| 17 | Да дава възможност във всеки един момент от процедурата да се извежда цифрова и текстова информация на български език чрез натискане на бутони на панела. |
| 18 | Да притежава модул измерващ в реално време коефициента на очистване на кръвта Kt/V. |
| 19 | Да притежава контрол in vivo на клирънса на урея. |
| 20 | Да притежава контрол на натрия в плазмата. |
| 21 | Да притежава автоматично включване и провеждане на начален тест. |
| 22 | Да е съпроводен с инструкция за потребителя на български език. |
| 23 | Да притежава централизирано блокиране на ходовата част и блокиращ механизъм на куплунгите на диализатния разтвор. |
| ІІ. | ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ |
| 1 | Да има автоматично адаптиране на диализатния поток на база на зададения кръвен поток и да може да преизчислява ефективния кръвен поток при работа с различни сегменти на кръвната линия. Да притежават апирогенен филтър за диализната течност с площ на мембраната не по-малка от 2,2 кв.м с вградена система за контрол на отработеното време и предварителна информация за смяна на филтъра. |
| 2 | Да притежава вградена батерия с капацитет не по-малък от 3 Ah при 18 V и да бъде оборудван с топлообменник. Да има възможност за включване към информационна система. |
| 3 | Да притежава полуавтоматично инсталиране на помпения сегмент на кръвната линия и да има автоматизирана програма за почистване с хлорен препарат от лицевата част на апарата. |
| 4 | Да има възможност за предоставяне в работен режим на две графики или графика и работни параметри от извършваната (текуща) диализна процедура. |

Изисквания за допустимост към участниците

1. Всеки участник може да подаде само една оферта за една или повече обособени позиции.

2. Участниците в обществената поръчка трябва да притежават разрешение  за търговия на едро с медицински изделия, издадено на участника, съгласно действащата нормативна база в страната

Критерий за оценка „Икономически най-изгодна оферта” при следните показатели, относителна тежест и методика за определяне на комплексна оценка

- Показател – Предлагана цена, с относителна тежест – 60 %;

Показателят "Предлагана Цена" /ПЦ/ се изравява в цифра, представляваща съотношението между предложената най-ниска единична цена за доставка на оборудването от участник в процедурата към предложената цена на всеки един от участниците, умножено с тегловен коефициент 60.

Най – ниската предложена цена получава 60 точки.

За всяка предложена по-висока цена спрямо най-ниската предложена, точките се изчисляват по формулата:

Минимална предложена цена

ПЦ = ----------------------------------------------------- х 60

Предложена цена на участник

- Показател – Техническо съответствие – 40 %

Максималният брой точки, които може да получи всеки участник е 40. Ще бъдат оценявани по 4 допълнителни работни характеристики и функционални изисквания, посочени в техническите спецификации, конкретни за всеки от апаратите, а именно:

По обособена позиция № 1 "Доставка на нов многофункционален стационарен ехограф за нуждите на неврологично отделение на "МБАЛ Карнобат" ЕООД", за изчислявяне на Показател “Техническо съответствие” /ПТС/ ще бъдат оценявани следните технически характеристики:

ПТС 1 – При включен в окомплектовката на ехографа режим за автоматично определяне на дебелината на комплекса интима и медия върху образа в реално време (он-лайн ) с помощта на директен анализ на радиочестотния сигнал – участникът получава 10 точки. При липса на такъв в окомплектовката на апарата – участникът получава 0 точки;

ПТС 2 – При честотен обхват  на включения в окомплектовката линеарен трансдюсер  над 18 MHz  за изследване на мускулно – скелетни и повърхностни структури – участникът получава 10 точки. При предложен от участника честотен обхват на включения в окомплектовката линеарен трансдюсер  ненадхвърлящ  18 MHz, участникът получава 0 точки.

ПТС 3 – При включен в окомплектовката на оферирания ехограф софтуер за инсталация  на поне 5 броя  външни Windows® базирани компютърни системи със следните възможности на програмата:

- интерфейс, еднакъв с този на ехографа;

- импорт на системни файлови формати от ехографската система;

- преглед, архивиране, пост процесинг и разпечатване на образи и резултати от изследванията;

- извършване на общи и специфични за отделните приложения измервания и формиране на протоколи;

- експортиране на данни към стандартни компютърни формати за клипове, изображения и текстови файлове – участникът получава 10 точки. При липса на включен такъв софтуер – участникат получава 0 точки..

ПТС 4 – При включена в окомплектовката на оферирания ехограф възможност за неограничено по време проспективно създаване на клипове (създаване на клипове едновременно със сканирането) –  участникът получава 10 точки. При липса на възможност за неограничено по време проспективно създаване на клипове (създаване на клипове едновременно със сканирането) – участникът получава 0 точки.

По Обособена позиция № 2 "Доставка на нов апарат за хемодиализа за нуждите на отделение по хемодиализа към "МБАЛ - Карнобат" ЕООД за изчислявяне на Показател “Техническо съответствие” /ПТС/ ще бъдат оценявани следните технически характеристики:

ПТС 1 При наличие на автоматично адаптиране на диализатния поток на база на зададения кръвен поток и да възможност да преизчислява ефективния кръвен поток при работа с различни сегменти на кръвната линия, както ипри наличие на апирогенен филтър за диализната течност с площ на мембраната не по-малка от 2,2 кв.м с вградена система за контрол на отработеното време и предварителна информация за смяна на филтъра в модела на предлагания апарат за хемодиализа – участникът получава 10 точки. Оферта, която не отговаря на това изискване, получава 0 точки.

ПТС 2 При наличие на вградена батерия с капацитет не по-малък от 3 Ah при 18 V и оборудване с топлообменник, както и възможност за включване към информационна система в предлагания модел апарат за хемодиализа, участникът получава 10 точки. Оферта, която не отговаря на това изискване, получава 0 точки.

ПТС 3 В случай, че предлаганият модел апарат за хемодиализа притежава полуавтоматично инсталиране на помпения сегмент на кръвната линия и има автоматизирана програма за почистване с хлорен препарат от лицевата част на апарата, участникът получава 10 точки. Оферта, която не отговаря на това изискване, получава 0 точки.

ПТС 4 В случай, че апаратът за хемодиализа има възможност за предоставяне в работен режим на две графики или графика и работни параметри от извършваната (текуща) диализна процедура, участникът получава 10 точки. Оферта, която не отговаря на това изискване, получава 0 точки.

Оценката на офертата по ПТС е сборът от точките по показателите ПТС 1, ПТС 2, ПТС 3 и ПТС 4, които офертата е получила за допълнителните работни характеристики и функционални изисквания от Техническата спецификация. Офертата, в която се съдържат като предложения всички допълнителните работни характеристики и функционални изисквания получава максималния брой точки – 40.

Комисията отстранява от участие в процедурата всяка оферта с едно или няколко несъответствия със задължителните работни характеристики и функционални изисквания от Техническата спецификация.

(По обособена позиция № 1 "Доставка на нов многофункционален стационарен ехограф за нуждите на неврологично отделение на "МБАЛ Карнобат" ЕООД" – раздел І, ІІ, и ІІІ от техническата спецификация на Възложителя)

(По Обособена позиция № 2 "Доставка на нов апарат за хемодиализа за нуждите на отделение по хемодиализа към "МБАЛ - Карнобат" ЕООД – раздел І от техническата спецификация на Възложителя).

За икономически най-изгодна за възложителя е офертата ще бъде класирана тази, коята е с най-висока комплексна оценка, представляваща сбора от точките по двата показателя.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя „Технически преимущества” и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Начин на плащане:

Плащането на апаратите и по двете обособени позиции ще се извършва, както следва:

- Авансово плащане в размер на 50 % от стойността на съответния апарат;

- Разсрочено плащане на останалите 50 % от стойността на съотвения апарат на равни месечни вноски, определени по брой в техническата оферта на участника.

Условия за представяне и приемане на офертите и ред за разглеждането им

Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик или друга подходяща опаковка от участника или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в „МБАЛ Карнобат” ЕООД в деловодството до 16:00 часа на 08. 09. 2014 г.

Пликът трябва да съдържа следните документи:

1.Административни сведения за участника;

2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;

3. Документи удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда офертата, в случай че това не е законния представител на участника /оригинал или нотариално заверено пълномощно/;

4. Документ, установяващ регистрация по ЗДДС, ако участникът притежава такава /копие с подпис, печат и „Вярно с оригинала”/ или декларация, че не е регистриран по ЗДДС;

5. Списък на основните договори за доставка на медицинска апаратура, изпълнени през последната 1 година;

6. Валидно  разрешение  за търговия на едро с медицински изделия, издадено на участника, съгласно действащата нормативна база в страната – копие, заверено „Вярно с оригинала”.

7. Сертификат за СЕ - маркировка на предлаганото оборудване - копие, заверено с „Вярно с оригинала”;

8. Оторизационно писмо от производителя на оборудването за дистрибуция и сервиз,  издадена на името на участника – заверено от участника копие /в случай че участникът не е производител/;

9.Декларация, съдържаща годината на извеждане на пазара на оферирания модел;

10. Декларация, че апаратите са фабрично нови, неупотребявани, недемонстрационни;

11. Таблица на съответствие на предлаганото оборудване с минималните изисквания към техническите параметри на Възложителя;

12. Оригинални проспекти/каталози  или  продуктови листи на производителя, придружени с превод на български език, в които да са подчертани и номерирани всички минимално изисквани от Възложителя параметри и еднозначно да става ясно наличието на съответните функции, характеристики или опции;

13. Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП;

14. Техническо предложение за изпълнение на поръчката;

15. Ценова оферта.

Отварянето на постъпилите оферти ще се извърши публично на 09. 09. 2014 г. от 10:00 часа в сградата на МБАЛ – Карнобат, гр. Карнобат, ул. “Ст. планина” № 180, кабинет на експерт по обществени поръчки, по реда и условията на чл. 101г, ал. 3 и чл. 68, ал. 3 от ЗОП.