ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет:

"Доставка на нов апарат за хемодиализа за нуждите на отделение по хемодиализа към "МБАЛ - Карнобат" ЕООД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„МБАЛ Карнобат” ЕООД, гр. Карнобат Стара Планина № 180

Предмет:

Предмет на настоящата процедура е: "Доставка на нов апарат за хемодиализа за нуждите на отделение по хемодиализа към "МБАЛ - Карнобат" ЕООД.

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ Карнобат” ЕООД  - апарат за хемодиализа – 1 бр.

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

І. Изисквания към доставката на апаратурата:

1. Апаратът за хемодиализа трябва да бъде фабрично нов, неупотребяван, недемонстрационен и да отговаря на техническата спецификация, дадена от Възложителя;

2. При доставката апаратът следва да бъде въведен в експлоатация, както и да бъде проведено обучение на медицинския персонал.

ІІ. Техническа спецификация

Апаратът за хемодиализа трябва да отговаря на следните технически характеристики:

| І. | ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ |
| --- | --- |
| 1 | Да позволява профилиране на натрия и ултрафилтрацията. |
| 2 | Да може да провежда унипунктурна диализа, клик-клак. |
| 3 | Да има възможност за провеждане на ацетатна, както и на бикарбонатна диализа. |
| 4 | Да притежава модул за суха бикарбонатна субстанция. |
| 5 | Да осигурява във всеки момент от процедурата стартиране на изолирана ултрафилтрация (дифузия). |
| 6 | Да е от отворен тип – да позволява използването на кръвни линии, диализатори и диализни концентрати и от други производители. |
| 7 | Да има измерване и защитни системи на артериално, венозно и трансмембранно налягане. |
| 8 | Да има възможност за настройване на температурата на диализния разтвор в границите от 35 до 39 ̊C. |
| 9 | Да има хепаринова помпа с възможност за доставяне на дози от 0 до 10 мл/ч + болус макс. 5 мл/болус. |
| 10 | Да притежава програми за качествена дезинфекция с кисели и основни дезинфектанти като програмите за гореща дезинфекция или промивка да бъдат на 450 мл/мин а тези за студена на 600 мл/мин. |
| 11 | Да има вградена система за разпознаване на коректния дезинфектант за съответната програма на дезинфекция. |
| 12 | Да разполага с програма за топлинна дезинфекция (температура до 85°С). |
| 13 | Да използва система за обемно контролирана ултрафилтрация с точност 0,5% и скорост от 0 до 4000 мл/час. И да показва постоянно параметрите UF Цел, UF време, UF скорост и UF обем. |
| 14 | Да притежава детектор за наличие на кръв в диализната течност ≤ 0,5 мл/кръв/мин – при Hct=25 и замърсяване на хидравличната система. |
| 15 | Да притежава ултразвуков въздушен детектор 22 мм. |
| 16 | Да притежава оптичен детектор за наличие на кръв или физиологичен разтвор в кръвната линия. |
| 17 | Да дава възможност във всеки един момент от процедурата да се извежда цифрова и текстова информация на български език чрез натискане на бутони на панела. |
| 18 | Да притежава модул измерващ в реално време коефициента на очистване на кръвта Kt/V. |
| 19 | Да притежава контрол in vivo на клирънса на урея. |
| 20 | Да притежава контрол на натрия в плазмата. |
| 21 | Да притежава автоматично включване и провеждане на начален тест. |
| 22 | Да е съпроводен с инструкция за потребителя на български език. |
| 23 | Да притежава централизирано блокиране на ходовата част и блокиращ механизъм на куплунгите на диализатния разтвор. |
| ІІ. | ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ |
| 1 | Да има автоматично адаптиране на диализатния поток на база на зададения кръвен поток и да може да преизчислява ефективния кръвен поток при работа с различни сегменти на кръвната линия. Да притежават апирогенен филтър за диализната течност с площ на мембраната не по-малка от 2,2 кв.м с вградена система за контрол на отработеното време и предварителна информация за смяна на филтъра. |
| 2 | Да притежава вградена батерия с капацитет не по-малък от 3 Ah при 18 V и да бъде оборудван с топлообменник. Да има възможност за включване към информационна система. |
| 3 | Да притежава полуавтоматично инсталиране на помпения сегмент на кръвната линия и да има автоматизирана програма за почистване с хлорен препарат от лицевата част на апарата. |
| 4 | Да има възможност за предоставяне в работен режим на две графики или графика и работни параметри от извършваната (текуща) диализна процедура. |

Изисквания за допустимост към участниците

1. Всеки участник може да подаде само една оферта.

2. Участниците в обществената поръчка трябва да притежават разрешение  за търговия на едро с медицински изделия, издадено на участника, съгласно действащата нормативна база в страната

Критерий за оценка „Икономически най-изгодна оферта” при следните показатели, относителна тежест и методика за определяне на комплексна оценка

- Показател – Предлагана цена, с относителна тежест – 60 %;

Показателят "Предлагана Цена" /ПЦ/ се изравява в цифра, представляваща съотношението между предложената най-ниска единична цена за доставка на оборудването от участник в процедурата към предложената цена на всеки един от участниците, умножено с тегловен коефициент 60.

Най – ниската предложена цена получава 60 точки.

За всяка предложена по-висока цена спрямо най-ниската предложена, точките се изчисляват по формулата:

Минимална предложена цена

ПЦ = ----------------------------------------------------- х 60

Предложена цена на участник

- Показател – Техническо съответствие – 40 %

Максималният брой точки, които може да получи всеки участник е 40. Ще бъдат оценявани 4 допълнителни работни характеристики и функционални изисквания, посочени в техническите спецификации, а именно:

ПТС 1 При наличие на автоматично адаптиране на диализатния поток на база на зададения кръвен поток и да възможност да преизчислява ефективния кръвен поток при работа с различни сегменти на кръвната линия, както ипри наличие на апирогенен филтър за диализната течност с площ на мембраната не по-малка от 2,2 кв.м с вградена система за контрол на отработеното време и предварителна информация за смяна на филтъра в модела на предлагания апарат за хемодиализа – участникът получава 10 точки. Оферта, която не отговаря на това изискване, получава 0 точки.

ПТС 2 При наличие на вградена батерия с капацитет не по-малък от 3 Ah при 18 V и оборудване с топлообменник, както и възможност за включване към информационна система в предлагания модел апарат за хемодиализа, участникът получава 10 точки. Оферта, която не отговаря на това изискване, получава 0 точки.

ПТС 3 В случай, че предлаганият модел апарат за хемодиализа притежава полуавтоматично инсталиране на помпения сегмент на кръвната линия и има автоматизирана програма за почистване с хлорен препарат от лицевата част на апарата, участникът получава 10 точки. Оферта, която не отговаря на това изискване, получава 0 точки.

ПТС 4 В случай, че апаратът за хемодиализа има възможност за предоставяне в работен режим на две графики или графика и работни параметри от извършваната (текуща) диализна процедура, участникът получава 10 точки. Оферта, която не отговаря на това изискване, получава 0 точки.

Оценката на офертата по ПТС е сборът от точките по показателите ПТС 1, ПТС 2, ПТС 3 и ПТС 4, които офертата е получила за допълнителните работни характеристики и функционални изисквания от Техническата спецификация. Офертата, в която се съдържат като предложения всички допълнителните работни характеристики и функционални изисквания получава максималния брой точки – 40.

Комисията отстранява от участие в процедурата всяка оферта с едно или няколко несъответствия със задължителните работни характеристики и функционални изисквания от Техническата спецификация – раздел І от техническата спецификация на Възложителя.

За икономически най-изгодна за възложителя е офертата ще бъде класирана тази, коята е с най-висока комплексна оценка, представляваща сбора от точките по двата показателя.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя „Технически преимущества” и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Начин на плащане:

Плащането на апаратът ще се извършва, както следва:

- Авансово плащане в размер на 25 % от стойността на апарата;

- Разсрочено плащане на останалите 75 % от стойността на съотвения апарат на равни месечни вноски, определени по брой в техническата оферта на участника.

Условия за представяне и приемане на офертите и ред за разглеждането им

Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик или друга подходяща опаковка от участника или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в „МБАЛ Карнобат” ЕООД в деловодството до 16:00 часа на 14. 09. 2015 г.

Пликът трябва да съдържа следните документи:

1.Административни сведения за участника;

2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;

3. Документи удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда офертата, в случай че това не е законния представител на участника /оригинал или нотариално заверено пълномощно/;

4. Документ, установяващ регистрация по ЗДДС, ако участникът притежава такава /копие с подпис, печат и „Вярно с оригинала”/ или декларация, че не е регистриран по ЗДДС;

5. Списък на основните договори за доставка на медицинска апаратура, изпълнени през последната 1 година;

6. Валидно  разрешение  за търговия с медицински изделия, издадено на участника, съгласно действащата нормативна база в страната – копие, заверено „Вярно с оригинала”.

7. Сертификат за СЕ - маркировка на предлаганото оборудване - копие, заверено с „Вярно с оригинала”;

8. Оторизационно писмо от производителя на оборудването за дистрибуция и сервиз,  издадена на името на участника – заверено от участника копие /в случай че участникът не е производител/;

9.Декларация, съдържаща годината на извеждане на пазара на оферирания модел;

10. Декларация, че апаратът е фабрично нов, неупотребяван, недемонстрационен;

11. Таблица на съответствие на предлаганото оборудване с минималните изисквания към техническите параметри на Възложителя;

12. Оригинални проспекти/каталози  или  продуктови листи на производителя, придружени с превод на български език, в които да са подчертани и номерирани всички минимално изисквани от Възложителя параметри и еднозначно да става ясно наличието на съответните функции, характеристики или опции;

13. Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП;

14. Техническо предложение за изпълнение на поръчката;

15. Ценова оферта.

Отварянето на постъпилите оферти ще се извърши публично на 15. 09. 2015 г. от 11:00 часа в сградата на МБАЛ – Карнобат, гр. Карнобат, ул. “Ст. планина” № 180, кабинет на експерт по обществени поръчки, по реда и условията на чл. 101г, ал. 3 и чл. 68, ал. 3 от ЗОП.