ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за

участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: “Доставка на апарат за хемодиализа за нуждите на отделение по Хемодиализа към МБАЛ- Карнобат ЕООД”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – КАРНОБАТ ЕООД, ул. “Стара планина” № 180

Предмет:

Предмет на настоящата обществена поръчка е: Доставка на апарат за хемодиализа за нуждите на отделение по Хемодиализа към МБАЛ – Карнобат ЕООД”

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на 1 бр. нов апарат за хемодиализа

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

|  | ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ |
| --- | --- |
| 1 | Да позволява профилиране на натрия и ултрафилтрацията. |
| 2 | Да може да провежда унипунктурна диализа, клик-клак. |
| 3 | Да има възможност за провеждане на ацетатна, както и на бикарбонатна диализа. |
| 4 | Да притежава модул за суха бикарбонатна субстанция. |
| 5 | Да осигурява във всеки момент от процедурата стартиране на изолирана ултрафилтрация (дифузия). |
| 6 | Да е от отворен тип – да позволява използването на кръвни линии, диализатори и диализни концентрати и от други производители. |
| 7 | Да има измерване и защитни системи на артериално, венозно и трансмембранно налягане. |
| 8 | Да има възможност за настройване на температурата на диализния разтвор в границите от 35 до 39 ̊C. |
| 9 | Да има хепаринова помпа с възможност за доставяне на дози от 0 до 10 мл/ч + болус макс. 5 мл/болус. |
| 10 | Да притежава програми за качествена дезинфекция с кисели и основни дезинфектанти като програмите за гореща дезинфекция или промивка да бъдат на 450 мл/мин а тези за студена на 600 мл/мин. |
| 11 | Да има вградена система за разпознаване на коректния дезинфектант за съответната програма на дезинфекция. |
| 12 | Да разполага с програма за топлинна дезинфекция (температура до 85°С). |
| 13 | Да използва система за обемно контролирана ултрафилтрация с точност 1% и скорост от 0 до 4000 мл/час. И да показва постоянно параметрите UF Цел, UF време, UF скорост и UF обем. |
| 14 | Да притежава детектор за наличие на кръв в диализната течност ≤ 0,5 мл/кръв/мин – при Hct=25 и замърсяване на хидравличната система. |
| 15 | Да притежава ултразвуков въздушен детектор 22 мм. |
| 16 | Да притежава оптичен детектор за наличие на кръв или физиологичен разтвор в кръвната линия. |
| 17 | Да дава възможност във всеки един момент от процедурата да се извежда цифрова и текстова информация на български език чрез натискане на бутони на панела. |
| 18 | Да притежава модул измерващ в реално време коефициента на очистване на кръвта Kt/V. |
| 19 | Да притежава контрол in vivo на клирънса на урея. |
| 20 | Да притежава контрол на натрия в плазмата. |
| 21 | Да притежава автоматично включване и провеждане на начален тест. |
| 22 | Да е съпроводен с инструкция за потребителя на български език. |
| 23 | Да притежава централизирано блокиране на ходовата част и блокиращ механизъм на куплунгите на диализатния разтвор. |
| № | ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ |
| 1 | Да има автоматично адаптиране на диализатния поток на база на зададения кръвен поток и да може да преизчислява ефективния кръвен поток при работа с различни сегменти на кръвната линия. Да притежават апирогенен филтър за диализната течност с площ на мембраната не по-малка от 2,2 кв.м с вградена система за контрол на отработеното време и предварителна информация за смяна на филтъра. |
| 2 | Да притежава вградена батерия с капацитет не по-малък от 3 Ah при 18 V и да бъде оборудван с топлообменник. Да има възможност за включване към информационна система. |
| 3 | Да притежава полуавтоматично инсталиране на помпения сегмент на кръвната линия и да има автоматизирана програма за почистване с хлорен препарат от лицевата част на апарата. |
| 4 | Да има възможност за предоставяне в работен режим на две графики или графика и работни параметри от извършваната (текуща) диализна процедура. |

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Апаратът трябва да бъде фабрично нов, неупотребяван, недемонстрационен и да отговаря на техническата спецификация, дадена от Възложителя;

2. При доставката апаратът следва да бъдат въведен в експлоатация, както и да бъде проведено обучение на медицинския персонал.

Изисквания за допустимост към участниците

1. Всеки участник може да подаде само една оферта.

2. Участниците в обществената поръчка трябва да притежават разрешение  за търговия с медицински изделия, издадено на участника, съгласно действащата нормативна база в страната

Критерий за оценка „Икономически най-изгодна оферта” при оптимално съотношение качество/цена, което ще се оценява въз основа на цената и качествени показатели, като за намирането на оптималното съотношение качество/цена ще бъде изчислена комплексна оценка на всяка оферта по следните показатели и методика:

- Показател – Предлагана цена, с относителна тежест – 60 точки;

Показателят "Предлагана Цена" /ПЦ/ се изразява в цифра, представляваща съотношението между предложената най-ниска единична цена за доставка на апаратът от участник в процедурата към предложената цена на всеки един от участниците, умножено с тегловен коефициент 60.

Най – ниската предложена цена получава 60 точки.

За всяка предложена по-висока цена спрямо най-ниската предложена, точките се изчисляват по формулата:

Минимална предложена цена

ПЦ = ----------------------------------------------------- х 60

Предложена цена на участник

- Показател – Техническо съответствие – 40 точки

Максималният брой точки, които може да получи всеки участник е 40. Ще бъдат оценявани 4 допълнителни работни характеристики и функционални изисквания, посочени в техническата спецификация, а именно:

ПТС 1 При наличие на автоматично адаптиране на диализатния поток на база на зададения кръвен поток и възможност да преизчислява ефективния кръвен поток при работа с различни сегменти на кръвната линия, както и при наличие на апирогенен филтър за диализната течност с площ на мембраната не по-малка от 2,2 кв.м с вградена система за контрол на отработеното време и предварителна информация за смяна на филтъра в модела на предлагания апарат за хемодиализа – участникът получава 10 точки. Оферта, която не отговаря на това изискване, получава 0 точки.

ПТС 2 При наличие на вградена батерия с капацитет не по-малък от 3 Ah при 18 V и оборудване с топлообменник, както и възможност за включване към информационна система в предлагания модел апарат за хемодиализа, участникът получава 10 точки. Оферта, която не отговаря на това изискване, получава 0 точки.

ПТС 3 В случай, че предлаганият модел апарат за хемодиализа притежава полуавтоматично инсталиране на помпения сегмент на кръвната линия и има автоматизирана програма за почистване с хлорен препарат от лицевата част на апарата, участникът получава 10 точки. Оферта, която не отговаря на това изискване, получава 0 точки.

ПТС 4 В случай, че апаратът за хемодиализа има възможност за предоставяне в работен режим на две графики или графика и работни параметри от извършваната (текуща) диализна процедура, участникът получава 10 точки. Оферта, която не отговаря на това изискване, получава 0 точки.

Оценката на офертата по ПТС е сборът от точките по показателите ПТС 1, ПТС 2, ПТС 3 и ПТС 4, които офертата е получила за допълнителните работни характеристики и функционални изисквания от Техническата спецификация. Офертата, в която се съдържат като предложения всички допълнителните работни характеристики и функционални изисквания получава максималния брой точки – 40.

Комисията отстранява от участие в процедурата всяка оферта с едно или няколко несъответствия със задължителните работни характеристики и функционални изисквания от Техническата спецификация – раздел І от техническата спецификация на Възложителя.

За икономически най-изгодна за възложителя е офертата ще бъде класирана тази, която е с най-висока комплексна оценка, представляваща сбора от точките по двата показателя.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.

Начин на плащане:

Плащането на апаратът ще се извършва, както следва:

- Авансово плащане в размер на 25 % от стойността на апарата;

- Разсрочено плащане на останалите 75 % от стойността на съотвения апарат на равни месечни вноски, определени по брой в ценовата оферта на участника.

При подаване на офертата, участникът представя следните документи:

1. Административни сведения за участника;

2.  Документи удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда офертата, в случай че това не е законния представител на участника /оригинал или нотариално заверено пълномощно/;

3.  Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години от датата на подаване на офертата;

4. Декларация, че апаратите са фабрично нови, неупотребявани, недемонстрационни;

5. Валидно  разрешение  за търговия с медицински изделия, издадено на участника, съгласно действащата нормативна база в страната – копие, заверено „Вярно с оригинала”.

6. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя /по образец/;

7. Оригинални проспекти/ каталози  или  продуктови листи на производителя, придружени с превод на български език, в които да са подчертани и номерирани всички минимално изисквани от Възложителя  параметри и еднозначно да става ясно наличието на съответните функции, характеристики или опции;

8. Ценова оферта.

9. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 т. 1-5 и 7 от ЗОП  /по образец/;

10. Декларация за участие на подизпълнители и вида и дела от обществената поръчка, които ще изпълняват /когато е приложимо/;

11. Декларация за съгласие от подизпълнител /когато е приложимо/;

12. Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП;

13. Декларация за съгласие с приложения образец на договор;

14. Декларация за срока на валидност на офертата.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

31/05/2017 г., 16:00 часа

Офертите се представят в МБАЛ – Карнобат, ул. “Стара планина” № 180, лично или чрез куриер, в запечатан, непрозрачен плик, с посочен предмет на обществената поръчка, адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес на участника.

Офертите ще бъдат отворени публично на 01. 06. 2017 г. от 10:00 часа в сградата на МБАЛ - Карнобат, кабинет на управителя.

Съгласно чл. 188, ал. 2 от ЗОП Възложителят удължава срока за получаване на оферти с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от 3 оферти. В случай че възложителят попадне в тази хипотеза, на профила на купувача ще бъде публикувана информация за удължаване на първоначалния срок са получаване на оферти, както и ще бъде определена друга дата и час за отваряне на офертите.